	군 포 도 시 공 사

군포환경관리소

CleanSYS설비 구매시방서

2021. 4

1. 명칭

본 시방서와 관련하여 군포도시공사를 “발주자”라 칭하고 사업수행자를 “계약자”라 칭한다.

2. 적용범위

본 구매시방서는 군포도시공사 군포환경관리소(이하 환경관리소) CleanSYS설비 중 일부분을 구매하는 데 적용된다. 구매시방서에서 언급되지 않았거나 적용이 안 되는 부분에 대해서는 담당자와 협의한 후 결정하며, 구매 관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

3. 목 적

본 시방서는 소각로 및 굴뚝 배출가스 내 오염물질의 농도를 측정하는 설비인 CleanSYS설비 중 일부분이 장기간의 사용으로 인한 노후화로 파손의 위험이 있으므로 구매를 실시하는데 사용되며 “계약자”가 본 시방서를 충분히 숙지한 후 구매 및 교체를 실시함으로써 소각장 가동을 원활히 하는데 목적이 있다.

4. 물품규격 및 참가자격

가. 물품명: 군포환경관리소 CleanSYS설비 구매

나. 위  치: 경기도 군포시 초막골길 101-58

다. CleanSYS설비 사양

설 비 명	5층 가스분석기	굴뚝 자동측정기기
설치위치	폐열보일러 후단- SDR 전단 사이	굴뚝 내 상공 20M지점
교체범위	CO/O2 분석장치를 제외한 5층 가스분석기 일체	먼지측정기 일체(배선포함) 멀티측정기용 샘플라인
전처리시스템 유무	있음(전자쿨러장치, Seperator, 멤브레인필터 등)	없음

라. 구매설비 항목 및 사양

1) 5층 가스분석기

① CO/O2 분석장치는 교체항목에서 제외한다.(기존 제품 재사용)

② 외부 판넬

- 기존 CO/O2 분석장치 및 전처리설비 전체를 장착 가능한 크기일 것

(약 1,500(W)×1,300(D)×2,000mm(H) 이상)

- Material: 2.3t Steel Plate(부식방지를 위한 도색 포함)

- 기존 제품과 동일한 제품이 설치될 수 있는 전자설비(220AC 승압기, 접지대, TLC, Relay, Solenoid Valve 등) 일체

- 설치환경이 습도 및 열에 노출되어 있으므로 반드시 현장을 확인한 후 기존 제품 이상으로 부식 등을 예방할 수 있도록 제작되어야 한다.

③ 전자쿨러장치

- 수량: 1EA

- Setting Point: 2℃ ~5℃

- Gas Flow Capacity: 10L/m

- Dew Point of Outlet Gas: 1~3℃

④ 수분분리기(Separator)

- 수량: 1EA

- Material: Glass

⑤ 1차 필터(이물질 제거)

- 수량: 1EA

- Gas Flow Capacity: 10L/m

- Mesh: 10㎛

⑥ 2차 필터(수분제거)

- 수량: 1EA

- Gas Flow Capacity: 10L/m

- 수분제거 효율: 80% 이상

⑦ 에어컨

- 수량: 1EA

- Type: 창문형

- Cooling Capacity: 1,500W

⑧ 샘플펌프

- 수량: 1EA

- Gas Flow Capacity: 10L/m

- Max Discharge: 98kPa

- Max Vacuum: -59.9kPa

- Sample Gas 내 이물질에 의한 영향을 받지 않을 것

⑨ 드레인펌프

- 수량: 3EA

- 용량: 0.25L/h

- Pressure Range: 200mbar up to 2.2bar abs

⑩ 샘플가스라인

- Power: 220V

- Temp: 140℃

- Tube: TEFLON 3/8Inch, Dual Tubes

- Length: 13M

⑪ 샘플프로브

- 수량: 1EA

- Power: 220V

- Temp: 140℃

- Length: 1,000mm

- Filter 포함(10㎛)

- Temp Controller 포함

⑫ 전원변환장치 및 기타설비 일체: 기존 설비와 동등하거나 그 이상인 제품을 설치할 것

2) 굴뚝 자동측정기기

① Dust Analyzer

- 수량: 1Set

- 측정방법: 광투과법(In-situ Type)

- 측정범위: 0~50mg/Sm3

- 측정광원: Laser Diode

- 검출한계: 0.01mg/Sm3

- 교정오차: 1%미만

- 교정기능: 수동, 자동 및 원격 교정 가능

- Process Connection: JIS 50A 10K Flange

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제9조에 의거한 형식승인을 득한 제품으로 정도검사 결과 적합판정을 받은 것

② Terminal Box

- 수량: 1식

- Outdoor Case Size: 300(W)×400(H)×150(D)

- 전원: 110/220VAC, 50/60Hz

- 전력소모량: 0.5kW(Max.)

- Analog Output: 4~20mA DC

- Digital Output: 2Ch/6Ch

- 통신: RS232/422

- Weather Proof Cover: 2Set

③ Dust Analyzer용 Blower(Dust Analyzer용)

- 수량: 1Set

- 전원: 220VAC 단상

- 출력: 0.4kW

- 최대풍량: 1.5m3/min(무부하 시)

- Filter 4EA  포함

④ Multi Gas Analyzer용 Sample Gas Line

- Length: 34M(현장 사정에 의해 늘어나거나 줄어들 수 있으며 정확한 길이는 “계약자”가 다시 한번 확인하여야 한다.)

- Max Heating: 200℃

- Hose Material: PTFE with metal braided

- Heating Cable: Fluoropolymer insulated heating Cable with

Protective conductor braiding

- Outer Jacket: Corrugated Hose, Polyamide PA12

- Built-in Sensor for Controller Operation

마. 교체기간: 2021년 5월 20일 ~ 6월 4일 가동중지 시(약 15일간)

천재지변 등 불가피한 경우가 발생할 경우 “발주자”의 허락하에 계약기간을 6월 30일까지 연장할 수 있다.

바. 작업범위: 모든 구매설비에 대하여 기존 장비 철거 및 구매제품 설치, 시운전완료, 정도검사 및 통합검사 합격조건

사. 주의사항: 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 및 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에 의거하여 적정하게 교체가 이루어져야 하며, 관련 법률과 맞지 않는 제품, 설치방법 등으로 문제가 있을 경우 모든 책임은 계약자에게 있다.

아. 입찰참가자격: 대기환경보전법 제32조의2항에 따라 대기오염측정기기 관리대행업(7465)으로 등록된 업체로 제한하고자 하며, 해당 서류제출은 입찰행위 이전에 하여야 한다.

5. 설치작업 관련 특별시방(수칙)

가. 본 작업에 관련된 설비는 모든 설치작업에 신중을 기하여야 하며, 사전에 확인(감독관과 협의)하여 제작/공급/설치/교체하여야 한다.

나. 본 설치작업은 작업장 주변에 많은 설비와 구조물이 설치되어 있는 상태이며, 타 공정과의 간섭이 발생될 수 있으므로 공정계획을 철저히 수립한다.

다. 각 작업별 안전에 대한 대책을 철저히 수립하여야 한다.

라. 만약, 전기설비의 해체, 결선 등이 필요할 경우 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

마. 설치작업 완료 후 검사는 감독원의 입회하에 실시한다.

※ 공통사항(수칙)

가. 교체 작업시 작업방법, 안전시설, 사전 준비작업 및 관련 부품의 사양 확인을 위하여 반드시 현장 확인을 실시하여야 한다.

나. 설치작업에 사용할 제품 및 자재는 반드시 신품을 사용하여야 하며, 감독원에게 확인을 받은 후 작업을 실시하여야 한다.

계약자는 반드시 현장을 방문하여 현장 작업상황을 면밀히 점검한 후 작업여건, 공급범위, 반․출입계획, 인원투입계획, 작업상황 파악 등 본 작업을 수행함에 있어 제반사항을 충분히 입찰금액에 반영하여야 한다.

다. 신규 설비 및 자재들은 반드시 검수를 득한 후에 설치작업에 투입하여야 한다.

라. 설치작업을 실시하기 전에 철거 전, 후를 사진촬영하고 설치작업 완료 후 감독원에게 제출해야 한다.

마. 자재에 유해성분이 있을 경우에는 경고표시 및 안전관리에 대한 교육을 철저히 하며, 안전띠 등을 이용하여 사람의 접근을 금지시킨다.

바. 사용 후 남은 설비 및 폐자재는 주변설비의 오염을 방지하기 위하여 발생 즉시 수거하고 감독원이 지시에 따라 지정된 장소로 이동시켜 보관한다.

사. 운반

- 제작공장에서 행할 수 있는 시험을 필하고, 감독관과 협의 후 현장에 반입하여야 한다

- 운반시 기기의 파손 방지 및 외부 도장면의 보호를 철저히 할 것이며, 운반 중 안전사고에 대비하여야 한다

아. 설치작업 전 준비사항

- 설치작업 장비는 사전에 성능 점검을 한다.

- 설치설비의 운전 및 전원 상태를 점검한다.

- 고소작업이 포함되어 있을 경우 추락방지를 위해 하부에 안전설비(그물망 등)를 준비하고 작업자는 안전벨트를 착용한 후 작업범위 내에서 안전고리를 걸고 작업을 실시해야 하며, 고소작업 중에는 어떠한 경우라도 안전벨트를 푸는 등 안전에 위협이 될 만한 행동을 해서는 안 된다.

자. 전기 작업

- 공통 작업

․ 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등을 점검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

․ 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 쉬우므로 전기작업은 금할 것.

․ 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용해서는 안 된다.

․ 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안 된다.

․ 모든 전기장비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금지” 표시를 부착하고 필요하면 시근 장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

․ 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해를 입는다는 것을 명심할 것

․ 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안 된다.

․ 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

․ 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을 금한다.

․ 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것

차. 설치작업

- 설치작업은 계약기간 중에 완료하여야 한다.

- 설비의 신규설치는 책임기술자 입회하에 감독관의 지시에 따라야 한다.

- 설계서에 누락된 자재일지라도 설치에 필요한 부품 및 자재는 계약자가 사전에 현장을 반드시 확인하고 감독관과 협의하여 작업내용에 포함시켜야 한다.

- 기초도면, 설치도면, 기기외형도, 부품도면, 현장에서의 자재 운반 루트 등 계약자는 설치에 관련된 자료들을 잘 숙지하여 원활한 설치 작업이 가능토록 하여야 한다.

- 전기설비의 해체, 결선 등 전기작업은 발주처의 전기설비 담당자의 입회하에 실시한다.

- 설치되어 있는 장비류의 철거는 감독관과 협의 하에 철거작업을 행하여야 한다.

- 폐보온재 발생시 별도로 마대에 담아서 배출하여야 하며, 폐기물처리는 사급으로 한다.

- 철거대상 장비류는 철거 시 원상이 손상되지 않도록 하고, 파손으로 인한 재료 손실에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다.

- 철거된 장비류는 감독관이 지정한 장소에 보관하여야 하며, 지정한 장소에 운반 및 도급기간 중 보관에 대한 책임을 진다

카. 시운전

- 설계당시 제작사양서에 표시된 각 기기의 성능을 확인할 목적으로 행한다

- 계약자는 납품한 제반 기자재 및 설비에 따른 시운전을 수행하여야 하며, 전체 공정에 대한 시운전 시 원활한 시운전을 위해 감독관과 최대한 협조하여야 한다.

- 계약자는 작업완료 후 운전원에게 충분히 숙지할 수 있도록 교육을 실시하여야 한다.

6. 결과보고

CleanSYS설비의 구매 및 교체가 완료 된 후 완료일로부터 7일 이내에 보고 및 제반서류를 제출한다.

가. 착수계 및 납품계 1부

나. 작업완료 보고서 1부(하자보증증권 포함).

다. 작업완료 보고서에는 다음사항이 명기된다.

1) 작업개요

2) CleanSYS 구매 및 작업일정

3) CleanSYS 설비 사양서 및 설계도면

4) 점검사항(CleanSYS 유지보수 매뉴얼 등)

5) 사진철(작업별, 설비별, 교체작업 전, 후 비교사진)

6) 기타 필요서류

7. 안전관리

가. “계약자”는 매일 작업시 신규안전각서와 작업일보를 제출하여야 한다.

나. 작업시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변오염으로 인한 민형사      상 책임은 “계약자”에게 귀속된다.

다. 작업시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며, 손상 초래시 “계약자”는 즉시 원상복구하여야 한다.

라. 작업시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 “계약자”에게 귀속된다.

8. 사후관리

가. 하자보증기간은 완료일로부터 2년으로 하며, 하자보증기간에는 무상으로 유지보수 지원하여야 한다.

나. 하자보증기간 동안 열 or 습기 등으로 인하여 문제가 발생 시 최단기간  이내에 복구될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 하자보증기간 동안 신규 구매 및 교체한 설비의 문제로 인해 개선명령 혹은 자체개선이 발생할 경우 개선계획서 작성, 개선이행, 개선이행보고서 등은 “계약자”가 실시해야 한다.

9. 기타사항

가. 대금의 청구는 완료 후 관계서류을 첨부하여 “발주자”에게 청구하여야 한다.

나. “계약자”는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

다. 본 작업과 관련하여 지득한 기밀은 발주기관의 허락 없이 일절 공개      하여서는 안 되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 “계약자”가 진다.

라. 본 시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주기관과의 협의에 의해 변경 시행 될 수 있다.

마. “계약자”는 작업 관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.  위 규정에도 불구하고 “발주자”가 “계약자”의 행위로 인한 사고에 대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 “계약자”는 “발주자”가 부담하는 전액을 “발주자”에게 상환하여야 한다.

바. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사지방법원으로 한다.