CleanSYS 유지보수 용역 과업지시서

	군 포 도 시 공 사

과 업 지 시 서

용역명 : 군포환경관리소 CleanSYS 유지보수용역

기  간 : 2021년 계약체결시 ~ 2021. 12. 31일

1. 군포환경관리소 CleanSYS 유지보수용역을 수행함에 있어 군포도시공사(이하 발주자)과 CleanSYS 유지관리 용역업체(이하 계약자)는 계약 내용을 다음과 같이 정하여 CleanSYS 유지보수용역을 원칙에 따라 이행한다.

2. 본 과업지시서는 군포환경관리소(200톤/일 × 1기) 소각로에서 발생하여 굴뚝으로 배출되는 대기오염물질의 농도를 24시간 측정하는 설비인 굴뚝자동측정기기(CleanSYS 설비)의 주기적인 유지보수에 대한 전반적인 내용을 기재함으로써 유지보수용역을 실시함에 있어 보다 효율적이고 안정적인 용역을 실시하고 용역 수행 중 문제점을 사전에 방지하여 소각장 운영을 원활하게 하는데 목적이 있다.

3. 계약자는 용역을 수행함에 있어 대기환경보전법 제32조(측정기기의 부착 등), 대기환경보전법 시행령 17조(측정기기의 부착대상사업장 및 종류 등), 대기환경보전법 시행규칙 제37조(측정기기의 운영 및 관리기준), 대기환경보전법 제32조의 2(측정기기 관리대행업의 등록) 등 관련 규정을 준수하여야 한다.

4. 계약자는 최근 10년 이내 MC3-1 분석기를 1년 이상 유지보수한 용역수행실적을 제출한 업체로써 대기환경보전법 제32조의2항에 따라 대기오염측정기기 관리대행업(7465)으로 등록된 업체여야 한다.

5. 계약자는 설비의 무고장과 측정 Data의 신뢰성 확보를 위하여 2021년 계약체결 후부터 2021년 12월 31일까지 총 24회를 정기적으로 방문하여 CleanSYS 설비의 Calibration 및 내, 외부회로 진단 및 유지보수를 수행하여야 한다.  또한 발주자의 예기치 못한 고장에 대해 요청 시 긴급점검을 하여야 한다.

6. 계약자는 CleanSYS 장비의 정기/정밀 점검 시 2인 1조를 원칙으로 하며, 긴급상황 발생 등으로 1인이 점검을 실시해야 하는 경우 감독관과 동행하여 점검할 수 있다.  또한 굴뚝 CleanSYS 설비와 더불어 환경관리소 현장 5층에 설치되어 있는 보일러 출구 가스분석장비도 함께 점검하며, 필요시 소모품은 교체하고 교체비용은 발주자가 부담한다.

7. 계약자는 본 과업지시서 및 대기환경보전법을 준수하여야 한다. 또한 작업상 제반사항을 준수해야 하며, 이를 이행치 않아 발생되는 행정처분, 형사상, 민사상, 기타 이에 준하는 사항에 대하여 발주자에게 어떠한 이의를 제기하지 못한다.

8. 계약자는 대상기기를 “별첨 1”에 따라 작업을 수행하여야 하며 각 대상기기에 대해 완벽히 숙지하여야 한다.

9. 계약자는 점검시 정기적으로 계획표에 의거 실시하고 발주자의 일정상 유지보수가 곤란할 경우에는 발주자와 계약자가 서로 일정을 협의하여 실시한다. 또한 계약자는 발주자로부터 CleanSYS 설비의 고장 통보를 받은 후 12시간 이내에 방문 또는 유선 확인하고, 24시간 이내에 보수작업을 실시하여야 한다.  보수작업 시작 후 48시간 이내 보수 및 수리가 불가능할 시에는 조치계획서를 24시간 이내에 제출하여야 하며, 이를 이행하지 않을 시에는 계약해지로 간주한다.

10. 계약자는 굴뚝 CleanSYS 설비에 대한 모든 필요한 정보를 발주자에게 제공하여야 하고 발주자는 장비 정도검사 및 필요한 인허가 사항을 대행하여야 하며 이에 필요한 비용은 발주자가 부담한다.

11. 보수가 완료된 CleanSYS 기기 설비에 대해서는 양 당사자 간의 입회하에 시험가동 후 완료 처리하고 보수결과보고서는 계약자가 작업결과를 기재하고 날인 후 발주자에게 날인을 받아 계약자와 발주자가 각 1부씩 보관한다.

12. 계약자는 보수작업 수행시 발주자의 안전규정 및 이에 준하는 제반법규에 의하여 사전 안전 조치 후 작업에 임하여야 한다. 또한 계약자는 종업원, 현장관리자 및 고용인에 대하여 노동법상 사업주 또는 사용주로부터 책임을 다 하여야 하며 보수작업 도중 발생하는 모든 안전사고에 대한 민, 형사상의 책임은 계약자에게 있다.

13. 계약자는 보수와 관련이 없는 지역의 출입은 금지하며 필요시에는 발주자의 CleanSYS 담당자와 동행하여야 하며 현장작업 시 화재에 대한 충분한 안전조치를 취하여야 한다.  또한, 계약자는 발주자의 사업장에서 보수작업하는 보수자에 대하여 산업재해보상보험을 가입하여야 하며, 산재보험 가입필증 사본 및 보수자의 출입명단을 발주자에게 제출하여야 한다.

14. 계약자는 발주자의 사전 승낙 없이 본 용역을 제3자에게 하도급 하거나 본 계약서를 양도 또는 담보의 목적으로 제공하거나 사용할 수 없다.

15. 다음 각 항에 의하여 계약자가 어느 하나에 해당된다고 인정될 때에는 발주자는 계약자에 대해 일방적인 통보로서 이 계약을 해지할 수 있다. 또       한 그로 하여 파급되는 문제에 대하여는 일체의 비용을 계약자가 부담하고 이의를 제기하지 못한다.

① 계약자가 정당한 사유 없이 2회 이상 유지보수를 실시하지 않았을 때

② 계약자가 용역을 수행할 능력이 없거나 현저히 떨어진다고 판단될 때

③ 계약자가 발주자의 지휘감독에 불응하거나 발주자의 업무진행에 대한 방해행위 또는 부정행위가 있었을 때

④ 기타 위와 유사한 계약자의 결격사유로 인하여 CleanSYS 유지관리업무에 지장을 초래한 경우

16. 본 과업이 완료 또는 진행 중이라도 설계상 과다계상 및 부족과업의 사실이 발견되어 부당한 이익이 판명되었을 경우 계약자는 해당금액을 환불 조치하여야 한다.

17. 계약자는 사업수행 중 또는 기타 제반 CleanSYS 처리업무에서 발생하는 일체의 사고 (보상, 부담 등)에 대하여 민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

위 규정에도 불구하고 발주자가 계약자의 행위로 인한 사고에 대하여 제3에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 계약자는 발주자가 부담하는 전액을 발주자에게 상환하여야 한다.

18. 계약기간 중 유지보수 대상기기가 변경될 수 있으며 그럴 경우 계약자는 유지보수 가능여부를 확인하여 발주자에게 계약유지나 계약해지를 요구할 수 있으며, 설령 계약유지를 원할 경우라도 신규 대상기기에 대한 유지보수 능력이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 발주자는 계약해지를 할 수 있다.

19. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 소재지관할 민사지방법원으로 한다.

별첨 1

유지보수 대상 기기

품 명	Model 명	수 량
1. Multi Gas Analyzer (CO, HCl, SOx, NOx, O2)	MC3-1	1 Set
2. Flow Meter	VOT-03D	1 Set
3. Temp Indicator	SPRT (굴뚝) R701 (노출구)	2 Sets
4. Dust Analyzer	D-R 290	1 Set
5. Modem	9600 BPS	2 Sets
6. 관제 시스템	586PC / Printer	1 Set
7. Data Logger	VDL16-388	1 Set
8. 관제용 S/W	Windows	1 Set
9. O2/CO Analyzer	URAS14	1 Set
10. 상기 외에 CleanSYS에 관련된 기기		1 식

단, 발주자의 CleanSYS 시설물에 변동이 있을 경우, 유지보수 대상기기 또한

이에 준하여 변동이 가능함.

점검 프로그램 및 주기

1. MC3-1 Multi Gas Analyzer

내 용	소요시간 (분)	주 기	비 고
청소, 점검	60	1 개월
Zero Cell 플러싱	5	1 개월
Zero 스펙트럼 기록	5	1 개월
Span Cell 플러싱	5	1 개월
O2 Zero 조정	5	1 개월
O2 Span 조정	5	1 개월
Sample Probe Ceramic Filter 교체	10	3 개월
SC Block Filter 교체	60	12 개월
SC Block Profile Seal 교체	60	12 개월
SC Block O-Ring 교체	60	12 개월
Instrument Air Inline Filter 교체	10	12 개월

2. Dust Analyzer (D-R 290)

내 용	소요시간 (분)	주 기	비 고
청소, 점검	60	1 개월
TX, RX 렌즈 점검	60	1 개월
Window Gain Check	30	1 개월
Source Part 점검	50	3 개월
Zero, Span Drift 점검	60	1 개월
Calibration	30	1 개월
Purge Air Fan 점검	30	1 개월

3. URAS14 CO/O2 Analyzer

내 용	소요시간 (분)	주 기	비 고
청소, 점검	60	1 개월
CO Zero 조정	5	1 개월
CO Span 조정	5	1 개월
O2 Zero 조정	5	1 개월
O2 Span 조정	5	1 개월
Sample Probe Ceramic Filter 교체	10	3 개월
Sample System Coalescing Filter 교체	10	6 개월
Nafion Gas Dryer 교체	10	12 개월

4.  기타

내 용	소요시간 (분)	주 기	비 고
CleanSYS와 관련된 소각공정 점검	30	1 개월
공해 물질 제거설비 점검	30	1 개월
표준가스 점검 (교체주기 포함)	30	1 개월